# 1

# Konstantstromsenke 0-20A 2-24V

Einleitung.

Vor 2 Jahren wurde ich auf meiner Diensstelle auf der Fachhochschule

beauftragt eine elektronische Konstantstromsenke zu entwickeln.

Sie wurde benötigt , um den optimalen Arbeitspunkt einer Brennstoffzelle

zu bestimmen, welche im Rahmen des Eco-Shell Projektes eingesetzt wurde.

Es ging darum an einen internationalen Wettbewerb teilzunehmen,  bei welchen das Auto als Sieger ermittelt wird, das mit einen Liter Treibstoff die weiteste Strecke zurücklegt. Es waren bei uns über 3000 km.

Für die Konstantstromsenke wurden verschiedene Lösungsansätze ins Auge gefasst,

unter anderen auch ein Schaltnetzteilverfahren , welches die zu verheizende Energie

in Glühlampen umsetzt, oder sogar ins Netz zurück transferiert.

Die sehr knappe Zeitvorgabe , als auch das knappe Budget führte dann aber letztendlich zu einer konventionellen rein analogen Lösung.

Die Zielvorgaben waren folgende.

- möglichst geringe Kosten, deswegen wurde auch der Kühlkörper vom Fachbereich

Maschienenbau berechnet und konstruiert. Das Gehäuse hat ein Professor gespendet.

- sehr knapper Zeitplan.

- Der Konstantstrom musste zwischen 0 Amp und 20 Amp stufenlos einstellbar sein.

- Die Steuerspannung für den Sollstrom bewegt sich zwischen 0-2,5V , weil in einer

weiteren Ausbaustufe  ein Microcontrollerboard mit einen Can-Bus zum Einsatz kommen soll, um die Messungen zu automatisieren. Der Microcontroller ist allerdings nicht Bestandteil dieses Artikel.

- Es soll eine untere einstellbare Schwelle für die anliegende Betriebsspannung realisisert werden, welches als Tiefentladungsschutz für zu entladene Akkus dienen kann.

- Das Gerät muss unter allen Umständen betriebssicher sein und auch bei vollen

24V anliegende Spannung die Verlustleistung zuverlässig abführen.

2

##### Funktionsbeschreibung

Die Konstantstromsenke besteht aus den folgenden Modulen

Leiterplatte Regelung

Leiterplatte Lüfterregelung

Leiterplatte Übertemperaturerfassung

Leiterplatte Netzteil

Kühlkörperblock mit den Leistungstransistoren und den zugehörigen

Emitter, und Sensorwiderständen.

Digitalvoltmetermodul

Optional  Leiterplatte Rechnerschnittstelle.

Die eigentliche Konstantstromregelung besteht im wesentlichen aus dem

IC U2  der als Spannungs-Stromwandler betrieben wird, und den

Zugehörigen Leistungstransistoren Q1-Q21

Das IC U2 vergleicht die mit dem Potentiometer I-Soll eingestellte Spannung

Mit den an den Emitterwiderstände der Leistungstransistoren abfallende Spannung.

Der Ausgang des IC U2 steuert die Leistungstransistoren so weit durch, bis

Die Spannungsdifferenz  zwischen Pin 2 und Pin 3 des IC U2 0Volt geworden ist.

Somit entspricht der Spannungsabfall am Emitterwiderstand exakt der vom Potentiometer

I Soll vorgegebene Spannung. Der Spannungsabfall am Emitterwiderstand ist direkt

Proportional des Emitterstromes.

Das Trimmpotentiometer R5 wird bei einen vorgegebenen Strom von 0 Ampere so eingestellt, das am Pin 6 von IC U2 gerade einen Spannungsanstieg festgestellt wird.

Die Spannung an Pin6 IC U2 sollte dann etwa 1 Volt betragen.

Das IC U5 wird als Spannungsverstärker betrieben und stellt an der Klemme JP6

Eine Spannung von 100mV / Amp zur Verfügung. Der Innenwiderstand beträgt ca.

1 K Ohm. Die genaue Verstärkung wird mit dem Trimmpotentiometer R25 eingestellt.

Das IC U5 liefert auch die Spannung für das Digitalvoltmetermodul an Klemme JP7.

Das IC U1 ist eine hochkonstante Referenzspannungsquelle und liefert die Spannung von 5V für das Potentiometer I soll, welches an den Klemmen JP1 angeschlossen ist.

R2 10Kohm bildet mit dem Poti Isol 1 10Kohm einen Spannungsteiler.Der Spannungsregelbereich des Potis ist somit 0-2,5 Volt. Durch Austausch des Referenzelementes U1 gegen ein 10Volt Referenzelementes , das überbrücken des

Widerstandes R2, sowie das ändern des Widerstandes R4 100Kohm in 21,2Kohm läßt sich die Steuerspannung auch auf in der Messtechnik üblichen 0-10V abändern.

IC U3 und IC U4 werden als Komparator betrieben.  IC U3 erhält eine leichte positive

Rückkopplung, welches mit dem Widerstand R9 4,7Mohm erzielt wurde.

IC U3 vergleicht die Eingangsspannung mit der vom Potentiometer U min vorgegebenen

Spannung. Der Ausgang IC U3 Pin 6 wird positiv wenn die am Eingang anliegende

Spannung den Wert des vom Potentiometer U min eingestellte Spannung unterschreitet.

3

IC U4 vergleicht die Eingangsspannung mit einem fest vorgegebenen Wert, welche

durch die Widerstände R18-R20 vorgegeben sind. Wenn die Eingangsspannung den vorgegebenen Wert überschreitet, wird der Ausgang IC U4 Pin 6 ebenfalls positiv.

Die Ausgänge der IC U4 und U5 steuern über die Dioden D1 D2 den Mosfet Q1 welches sich auf der leiterplatte befindet an. Dieser legt den Eingang von IC U2 Pin3 auf Masse,

und schaltet somit den Laststrom auf 0 Ampere.

Die LED U> und LED U< signalisieren diesen Zustand.

Der Schalter Last ist dem Mosfet Q1 parallel geschaltet und dient zur manuellen Abschaltung des Stromes.

Auf dem Kühlkörper sind 20 Transistoren BD249C montiert. Jeder Transistor für sich

hält einen Strom von 25 Ampere und eine Spannung von 100 Volt aus. Die zulässige

Verlustleistung eines jeden Transistors beträgt 125 Watt. Der thermische Widerstand

Zwischen Halbleiterblättchen und der Montagefläche des Transistors beträgt 1,25°/Watt.

Die maximal zulässige Sperrschichttemperatur beträgt 150° Celsius. ( Da ist er kurz

vor dem Exitus ).

Die Transistoren sind mit einen Glimmerplättchen auf dem Kühlkörper isoliert montiert.

Das Glimmerplättchen hat einen thermischen Widerstand von 0,5 °/Watt.

Der gesamte Kühlkörper muss rund 500 Watt an Leistung abführen können.

Jeder Transistor wird also mit einer Leistung von 500W / 20 Transistoren = 25 Watt

belastet. Das Halbleiterelement ist gegenüber dem Kühlkörper also um

25 Watt * ( 1,25°/W +0,5°/W ) = 43,75° also rund 44° wärmer.

Wenn wir eine Sicherheitsreserve von 10 ° Celsius vorgeben , darf der Halbleiter maximal 140 ° warm werden. Also darf der Kühlkörper 140° - 44° sich um 96° erwärmen.

Legen wir eine Umgebungstemperatur von 30 ° zugrunde muss man diese von den 96° abziehen. Also sind es nur noch 66°.

Der Kühlkörper darf demzufolge einen maximalen thermischen Widerstand von

66° / 500 Watt = 0,132 ° / Watt haben. Mit passiver Kühlung ist das nicht mehr realisierbar. Deswegen befinden sich am Kühlkörper drei Lüfter, die für den nötigen

Luftstrom sorgen.

Lüfterregelung.

Die Temperatur des Kühlkörpers wird mit einen Temperaturfühler KTY10 erfasst

Dieses Halbleiterelement hat bei 20° Celsius einen Widerstand von 2 K Ohm und liegt in

Einer Brückenschaltung bestehend aus R1-R4. Das IC U1 verstärkt das Ungleichgewicht

Der Brücke um etwa den Faktor 90. IC U2 bildet zusammen mit den Transistoren

Q1 und Q2 einen Impedanzwandler. Die Zenerdioden D3 und D4 bewirken, das die Spannung am Lüfter 12 Volt nicht überschreiten kann. Der Lüfter beginnt ab einer Temperatur von ca. 30° Celsius zu laufen, und erreicht bei ca. 60° seine maximale Drehzahl.

4

Übertemperaturschutzschaltung.

Die Spannung die an dem Temperaturfühler KTY10 abfällt, wird außerdem dem

IC U1 zugeführt, welches sich in der Übertemperaturschutzschaltung befindet.

Es vergleicht als Komparator die Spannung vom KTY10 mit einer vom Trimmpotentiometer R1 vorgegebenen Spannung. Dieses Potentiometer wird so

eingestellt, das bei einer Temperatur von 65° Celsius am Ausgang von IC U1 Pin 6 die Spannung von –15V auf +15 Volt wechselt.

Diese Spannung wird sowohl über den Widerstand R3 einer Leuchtdiode zugeführt,

welches die zu hohe Temperatur signalisiert, als auch über die Diode D1 dem Gate des

Transistors Q1 BUZ20 auf der Regelungsplatine. Es bewirkt , das der  Eingangsstrom

Des Gerätes abgeschaltet wird.

Die Leiterplatte befindet sich Huckepack auf der Lüfterregelung. Auf Grund der wenigen

Bauteile wurde diese Baugruppe auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Es existiert

Somit kein Platinenlayout.

Netzteil.

Das Netzteil ist ein konventionell aufgebautes Netzteil. Auf der Leiterplatte sind

Die Spannungsregler LM7815 und LM7915 so angeordnet, das sie zur Kühlung

Auf das Montageblech geschraubt werden kann. Weiterhin befinden sich die

beiden Netzelkos 2200uF 50V sowie die Dioden 1N4007. Ein weiterer Spannungsregler

LM7805 wurde neben der Netzteilleiterplatte montiert und frei verdrahtet.

Sie dient der Versorgung des Anzeigemoduls und einer optionalen Rechnerschnittstelle.

Anzeigemodul.

Das Anzeigemodul ist ein zugekauftes Modul der Fa. Falcon mit der Typenbezeichnung

DPM951. Es hat eine 3 ½ stellige LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung,

Der Anzeigeumfang reicht bis 19,99 Ampere. Bei Überschreitung dieses Wertes wird

Eine 1 angezeigt. Hier kann aber auch jedes handelsübliche Anzeigemodul eingesetzt werden, welches als Eingangsmasse das gleiche Potential erlaubt , wie die Masse der

Versorgungspannung.

Es ist an die Anschlußklemme JP7 angeschlossen. Die Versorgungsspannung dieses

Moduls beträgt 5V und wird aus einen extra Spannungsregler im Netzteil versorgt, und nicht!! aus den 15V von JP7.

5

Bedienungsanleitung.

## Aufstellen des Gerätes.

Es ist auf eine ausreichende Luftzirkulation zu achten.

Das Gerät muss mit dem Lufteinlasskanal einen Abstand

zur Wandfläche von wenigstens 15cm haben. Der

Luftauslasskanal muss ebenso wenigstens 20cm Abstand

zu einem sich darüber befindlichen Gerätes haben.

Es ist zu bedenken das ein sich darüber befindliches Gerät

### mit einer Wärmeleistung von bis zu 500 Watt aufgeheizt

werden kann!!

Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von maximal

35° Celsius ausgelegt.

Betreiben des Gerätes.

- Das Gerät mit dem Netzschalter als  erstes einschalten, bzw als letztes ausschalten.

- Schalter Remote / Local in Stellung Local betätigen.

- Schalter Last in Stellung Aus betätigen.

- Einstellregler I Amp auf den zu entnehmenden Strom einstellen.

Eine Umdrehung entspricht etwa 2 Ampere.

- Einstellregler Umin gegebenenfalls auf die untere Spannungsschwelle

einstellen, bei der die Last abgeschaltet werden soll. Ansonsten den Regler

auf 0 einstellen. Eine Umdrehung entspricht etwa 1 Volt.

- Last an die Buchsen INP anlegen. Dabei unbedingt Polarität beachten!

- Schalter Last in Stellung Ein betätigen.

Das Gerät belastet jetzt die angeschlossene Stromquelle und hält dabei den

am Einstellregler I Amp  eingestellten Strom konstant. Dies in einem

Eingangsspannungsbereich von etwa 2Volt – 24 Volt DC!!!.

Der in die INP Buchsen hinein fließenden Strom wird durch das 3 ½ Stellen umfassende Anzeigemodul direkt angezeigt. Wenn der Strom 19,99 Amp

überschreitet zeigt dieses Anzeigemodul eine 1 an.

An der Buchse Out kann man eine Spannung entnehmen die dem Eingansstrom

proportional ist. 1Amp Strom entspricht dabei 100mV Spannung am Ausgang.

6

Das Gerät schaltet den Laststrom ab bei folgende Ereignisse.

- Die Eingangsspannung von 24Volt wird überschritten

Dies wird von der LED U> 24 Volt signalisiert.

Abhilfe: Die Spannung der zu belastende Spannungsquelle auf maximal

24 Volt einstellen. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist die Konstantsromsenke

für diesen Einsatz nicht geeignet.

- Die Eingangsspannung unterschreitet die am Einstellregler Umin

Eingestellte Spannung. Dies wird von der LED U<Umin signalisiert.

Damit kann zum Beispiel die Tiefentladung eines Akkus unterbunden werden.

Abhilfe: Wenn der Unterspannungsschutz nicht benötigt wird, den Einstellregler

Umin auf 0 einstellen. Auf jeden Fall darf die Eingangsspannung 2 Volt nicht

unterschreiten.

- Die Temperatur des Kühlkörpers überschreitet die Temperatur von 65° Celsius.

Dies wird durch die LED T>65°C signalisiert.

Normalerweise wird dieser Fall nicht eintreten, weil die Lüfter in der Lage sind

bei maximal aufgenommene Leistung die Erwärmung des Kühlkörpers zuverlässig

in Grenzen zu halten. Erst bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 35° Celsius

gerät das Kühlsystem an seine Grenzen.

Abhilfe: Gerät so aufstellen, das die Luft frei durch den Kühlkörper zirkulieren

kann. Die Raumtemperatur durch geeignete Maßnahmen  auf kleiner 35° Celsius

halten.

Folgende Zustände sind unbedingt zu vermeiden.

- An der Eingangsbuchse Plus und Minus vertauschen

Die Regelung kann dann nicht funktionieren. Ein Kurzschlussstrom

und somit eine eventuelle Zerstörung der Transistoren wäre die Folge.

- Eingangsspannungen die größer als 50 Volt sind

Die Transistoren sind zwar für eine Sperrspannung von 100 Volt ausgelegt

aber Sicher ist Sicher!

- Bei anliegender Eingangsspannung Netzschalter einschalten.

Beim  Einschalten des Gerätes baut sich die Betriebsspannung erst auf.

Solange befindet sich die Regelung in einen undefinierten Betriebszustand.

- Gerät bei Umgebungstemperaturen größer als 35° Celsius betreiben.

Das Gerät schaltet zwar bei Übertemperatur ab, doch ist es ärgerlich, wenn bei einer

Langzeitbeobachtung eine Messreihe unbrauchbar wird, weil kein Strom mehr fließt.

7

#### Technische Daten

Eingangsspannung		2-24V DC

Eingangsstrom		200mA – 20Amp DC

Eingangsleistung		480 Watt maximal.

Buchse Out			100mV / Amp 	RI = 1Kohm

Temperatur Kühlkörper	65° Celsius maximal  bei maximaler Last und

Umgebungstemperatur von 35° Celsius.

Netzspannung		230V AC 30 Watt.  50Hz Schutzklasse 1

Regelabweichung des eingestellten

Stromes zwischen 2V und 24 Volt		kleiner 0,1%

Quellenverzeichnis

Bezugsquelle DVM

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/121142-an-01-nl-paneelmeter_DPM_951.pdf

http://www.abtekcontrols.com/Principals/trumeter/Products/falcon/hed281_282dpm951_952/hed281-282_DPM951_952.pdf